U-90型毫瓦级超声功率计

使用说明书

武汉天拓伟业科技有限公司

目录

1.概述

2.技术参数

3.基本工作原理

4.仪器的安装与使用方法

5.仪器的维护和修理

6.仪器的校准与检定

7.仪器的调试

8.售后服务

仪器使用前请仔细阅读使用说明书

检定中注意保护B超探头，不能跌落，用手握持住B超探头，不能让B超探头从夹具中滑落。

1.概述

U-90型毫瓦级超声功率计是一种灵敏、精确的超声微功率测量仪器。本仪器是毫瓦级超声功率计量标准器具。主要用于计量检定A型、B型、M型、多普勒型各种医用超声诊断仪超声输出功率的计量。

2.技术参数

测是范围                      1~100mW

分辨力                          0.1mW

测量频率范围                 0.5~10MHz

相对误差

使用温度                       20±10℃

电源频率                        50±2Hz

电源电压                      ~220±22V

3.基本工作原理

本仪器测量超声功率是根据超声辐射压力法原理，即∶               P=FC/2COS 2θ

式中∶P-超声功率，瓦特；

F-超声辐射压力，牛顿；

C-超声在传播媒质中的声速，米/秒；

θ-声束入射角，度。

测量媒质为水时，如果，入射角θ为45度，水温为23℃，经计算，1mW的超声功率作用在测量靶上，约产生6.668×10-7牛顿的辐射压力。在一定的条件下，C和θ可视为常量，辐射压力F与超声功率P成正比，测量辐射压力即可测量出超声功率。

辐射压力的测量，是使用一种特殊设计的电子天平。超声辐射压力作用在电子天平的测量靶上，非电量的辐射压力被转换成电信号，经放大处理后，由数字仪表直接显示出超声功率数值。

4.仪器的安装与使用方法

仪器的安装

4.1.建议安装在一楼无振动和强烈电磁干扰的地方。

4.2.建议仪器在水泥砌成的工作台上使用，以减小环境振动造成的影响。

4.3.仪器供电电源插座必须安装地线，地线与大地接地电阻应小于0.5欧姆。

仪器使用方法

4.4.将电源线插到仪器后面电源插座上。

4.5.测量用的传声媒质为蒸馏水，亦到用与室温一致的凉开水。从测量水槽左角逐渐注入，使水平面距指针尖10~20mm。

4.6.将测量靶浸入水中试一下浮力，如果测量靶上端面浮出水面，说明浮力稍大，可在靶针上用锡丝加一个小配重圈，使上端面在水平面下2mm左右。

4.7.用左手中指和食指夹住测量靶，靶面红色标记朝外，靶上有孔的小针垂直朝上，靶平面与表针水平方向一致，用靶针小孔去套上表针，再用右手持不锈钢镊子夹住表针，左手使测量靶向上，将表针插入测量靶上的小孔，不要插得太紧，以靶不掉下为宜。注意不要夹住表针硬穿靶上小孔，这样会损坏磁电机构。

4.8.在测量水槽反射镜上方放入隔声板，再加水到板面3mm左右。把B超探头中间部分涂上超声耦合剂，并包上塑料薄膜防水。

机械扇扫B超探头不需要包。然后，将探头装在夹具上，放在隔声板上，探头端面深入水下3mm左右。

4.9.把毫瓦级超声功率计电源插头插入电源插座。

4.10.打开仪器电源开关，测量开关置于粗调位置，调节调零电位器，使仪器显示为零。此项是调节仪器内部电路零点，不需经常调节。

4.11.调节测量水槽右下脚，将表针调到中间刻线处，进行测量前零位初调。

4.12.测量开关拨至测量位置，两发光管亮，缓慢调节右下脚，使仪器显示为零。

4.13.打开B超电源开关进行超声功率测量，待数字稳定后，即可读数。

测量时B超探头面积计算

机械扇形扫描B超探头有效面积                 1.3 cm2

电子扇形扫描相控阵B超(彩超)探头有效面积      1.6 cm2

电子扫描线阵和凸阵B超探头有效面积           2.0 cm2

4.14.测量完毕，关上B超和仪器电源，取下探头揩净，交医生放好。然后，用右手持镊子夹住表针，左手中指和食指夹住测量靶向下运动取下测量靶。用胶带纸把表针轻轻粘住。

5.仪器的维护和修理

5.1.仪器的维护

本仪器是一种精密灵敏的超声微功率计量器具，只有正确使用和维护，才能使其正常工作，保证其测量精度。为此，应注意如下事项∶

a.使用仪器时，应严格遵守使用条件按操作程序和方法操作。

b.测量水槽上方的光电、磁电机构是电子天平的关键部分，应注意防尘、防水，不要把水溅到光敏管上。

c.测量完毕，应将测量水槽中的水擦干，以避免水汽锈蚀电子元器件。

d.不要随意调节校准电位器。

e.定期擦除发光二极管上的灰尘。

5.2.仪器的修理

如果仪器不能正常工作或送检不合格，请及时与本所联系修理调试。本所免收修理调试费。

6.0.仪器的校准与检定

本仪器使用标准毫瓦级超声源进行校准，校准时使用标准石英换能器。

本仪器成品检验合格后送国家指定计量检定部门检定。

8.0售后服务

仪器自售出12个月内不能正常工作，本公司负责免费修理。

售后服务地址∶武汉市洪山区 雄楚大道书城路7号名士1号4栋2206-2211

邮        编∶430070

电        话∶027-87680093

联   系   人∶龙明刚